Agilent 6890N气相色谱仪

操 作 规 程

一、GC6890N开机操作

- 打开载气(N2)、空气、氢气等气瓶的总阀开关，调整载气、空气输出气压为约0.5M Pa(FPD空气应调到0.6MPa)，氢气调整为0.2M Pa(若有ECD，把ECD的排气管堵头取掉)；

- 打开气相色谱仪前左下方的电源开关，GC进入自检后启动完成提示“Power on Successful”；

- 启动电脑进入Windows 系统；

- 双击电脑桌面的“Instrument Online”图标进入GC化学工作站“Method & Run Control”界面；

- 调用或者编辑相应的操作方法。

二、GC6890N关机操作

  - 根据仪器配备的情况把FID/FPD的Flame(点火)；

  - 把前后Inlet进样口和前后Detector检测器的温度off,设置Oven炉温为40℃；

  - 等Oven炉温降到40℃ 后把Oven off；

  - 约等20~30min后进样口检测器的温度降到100℃以下，仪器冷却后先退出GC化学工作站软件再关掉GC的电源(使用ECD时，把ECD的排气管堵头堵住)；

  - 退出电脑Windows系统关掉电脑电源；

  - 关掉载气、空气、氢气总阀。

三、注 意 事 项

1、 氢气为危险气体，钢瓶应远离火源，或放置在有报警装置的气瓶柜中；

2、 本仪器对校内外开放、预约使用。